# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号
体内植込型医療用遠隔計測用システム

試験項目 技術基準等 割当周波数または指定周波数 [平成23年 総務省告示第507号(平成22年 無線設備規則 告示第212号)] [電波法施行規則 告示第42号] 403.5MHz～403.8MHz (単向通信方式) 周波数の偏差 （×10-6） [無線設備規則 告示50号] 指定周波数帯 占有周波数帯幅の許容値 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] 300kHz スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則 別表第三] 403.5MHz～403.8MHzを除く周波数 等価等方輻射電力 1nW以下 空中線電力 [総務省告示第363号] 等価等方輻射電力 100nW（人体部位表面より） 偏差 ： ＋20％ －50％ 副次的に発する電波等の許容値 等価等方輻射電力 4ｎW以下 キ リアセンス 不要 混信防止機能 識別符号を自動的に送信する機能を備え付ける 通信中断による送信停止機能 ・ 1時間当たりの送信時間の総和が0.36秒以下であり、1時間あ たりの送信回数が10回以内であること。ただし人体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあってはこの限りではない ・ 通信接続時間が5秒以上中断された場合は、送信を停止すること (体外無線設備)