|  | 技術基準等 |
| --- | --- |
| 試 験項目 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 |
| 割当周波数または指定周波数 [電波法施行規則告示 42号] | 420 ～ 450MHz帯の一部 | 420 ～ 450MHz帯の一部 | 420 ～ 450MHz帯の一部 | 420 ～ 450MHz帯の一部 | 420 ～ 450MHz帯の一部 |
| チャンネル数または間隔 | 480 12.5kHz | 234 25kHz | 114 50kHz | 54 100kHz | 12 |
| 周波数の偏差 （×10-6） | 4 [無線設備規則 別表第一] | 4 [無線設備規則 別表第一] | 10 [無線設備規則 告示50号] | 20 [無線設備規則 告示50号] | 20 [無線設備規則 告示50号] |
| 占有周波数帯幅の許容 値 | 8.5kHz以下 [無線設備規則 別表二第28] | 16kHz以下 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 32kHz以下 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 64kHz以下 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] | 320kHz以下 [平成18年 無線設備規則 告示第659号] |
| スプリアス発射の強度の許容値 [無線設備規則第七条] | 2.5μW | 2.5μW | 2.5μW | 2.5μW | 2.5μW |
| 空中線電力 指定値 [電波法施行規則告示 42号] 偏 差 [無線設備規則 第十四条1項表] | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、 -50% | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、 -50% | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、 -50% | 指定値： 0.001W以下 偏 差： +20%、 -50% | 指定値： 0.01W以下 偏 差： +20%、 -50% |
| 隣接CH漏洩電力の許容値 | 搬送波から12.5kHz離れた周波数の±4.25kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 第四十九条の十四] | 搬送波から25kHz離れた周波数の ±8kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 告示第49号] | 搬送波から 50kHz離れた周波数の ±16kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 告示第49号] | 搬送波から 100kHz離れた周波数の ±32kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 告示第49号] | 搬送波から 500kHz離れた周波数の ±160kHzにおいて－40dB以下 [無線設備規則 告示第49号] |
| 送受信装置以外のその他の装置 [無線設備規則 第九条の四] | 混信防止機能 | 混信防止機能 | 混信防止機能 | 混信防止機能 | 混信防止機能 |
| 通信方式 [無線設備規則 告示第49号] その他 [試験方法参照] | 【変調条件】 ① FM-FM方式 最高変調周波数で70％変調10dB増、サブキャリアが2以上の場合、最高周波数のサブキャリアのみを変調 ② PWM-FM方式 最高変調周波数で70%変調の10dB増、入力端子が2以上の場合、基準入力電圧のダイナミックレンジが最大の端子にのみ変調 ③ ディジタル方式 装置と同一の伝送速度の標準符号化試験信号（511ビット）で変調 |

# UL Japan 電波法「登録証明機関」業務範囲／第8号 特定小電力機器 医療用テレメータ